캔디6

사용설명서

Rev. 1



**목차**

[1. 소개 1](#_Toc66189578)

[2. 주의사항 1](#_Toc66189579)

[3. 캔디6 2](#_Toc66189580)

[3.1 구성품 2](#_Toc66189581)

[3.2 외관 설명 3](#_Toc66189582)

[3.3 충전하기 6](#_Toc66189583)

[4. 기본 사용법 7](#_Toc66189584)

[4.1 손잡이 사용법 7](#_Toc66189585)

[4.2 전원 켜기/끄기 8](#_Toc66189586)

[4.3 근거리/원거리 모드 8](#_Toc66189587)

[4.4 확대/축소 하기 9](#_Toc66189588)

[4.5 색상모드 변경 9](#_Toc66189589)

[4.6 화면 정지 9](#_Toc66189590)

4.6.1 화면 정지하기……………………………………………………………………. 9

4.6.2스크롤…………………………………………………………………………….. 10

4.6.3이미지 저장………………………………..…………………………………...…10

[5. 기타 기능 11](#_Toc66189591)

[5.1 메인 메뉴 11](#_Toc66189592)

5.1.1갤러리…………………………………………...………………………………...13 5.1.2조명 설정………………………………………………………………………….13

5.1.3소리…………………………………………………………………………………14

5.1.4화면밝기 조절…………………………………………………..…………..…….14

5.1.5명암 조절…………………………………………………………………………..14

5.1.6색상모드 설정 창 실행하기……………………………………………………..15

5.1.7라인 & 윈도우 마커 설정………………………………………….…………….16

5.2시스템 설정…………………………………………………………………….………17

5.2.1화면주사율 설정………………………………………………..…………………18

5.2.2절전 모드………………………………………………………………………..…18

5.2.3제품 버전………………………………………………………………………..…19

5.2.4설정 복구…………………………………………………………………....……..19

5.2.5 제품 업그레이드………………………………………………………………….19

[6. 부가 기능 20](#_Toc66189593)

[6.1 PC로 파일 전송 20](#_Toc66189594)

[7. 문제 해결 2](#_Toc66189596)1

[8. 제품 사양 23](#_Toc66189597)

[9. 셀바스헬스케어의 기타 제품 23](#_Toc66189598)

**1. 소개**

캔디6는 저시력이나 노안으로 인해 잘 보이지 않는 작은 글씨를 크고 넓은 화면을 통해 크게 보여 주는 휴대용 전자독서확대기입니다.

확대기능은 물론, 배경/글씨를 선명하게 구분해주는 색상모드를 사용할 수 있어 글읽기에 특히 유용합니다. 용도에 따라 여러 색상모드 중에서 자신의 눈에 맞는 색상으로 변경할 수 있습니다.

**2. 주의사항**

제품을 최적의 상태로 안전하게 사용하기 위한 내용입니다. 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

* + 화재의 위험을 피하기 위해 캔디6를 과도한 열이나 직사광선에 노출시키지 마십시오.
  + 사용 권장 온도는 0℃ ~ 40℃ 입니다.
  + 욕실이나 샤워실 등 습기가 많은 곳에서는 사용을 피하십시오. 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
  + 송곳이나 압정 등 뾰족한 것으로 제품 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
  + 청소하기 전에 항상 캔디6의 전원을 끄십시오. 청소용 천이나 부드러운 천을 사용하여 외부를 청소하십시오. 카메라를 손상시킬 수 있으므로 세척제나 연마제를 사용하지 마십시오.

**3. 캔디6**

**3.1 구성품**

- 캔디6 - 사용설명서

- 휴대용 가방 - 어댑터

- USB-C 케이블 - 제품클리너

**3.2 외관설명**

화면

전원 버튼

전원표시등

확대

화면정지

축소

모드 버튼

홈 버튼



HDMI

USB-C 포트



카메라

LED



손잡이

받침대

**3.3 충전하기**


제품을 구매하고 처음 사용할 경우에는 배터리를 완전히 충전한 후에 사용 하십시오.

* 충전: 캔디6 상단 가장자리에 있는 USB-C 포트에 전용 어댑터를 연결 합니다.
* 충전 중에는 충전확인 LED에 붉은색 불이 켜지고, 충전이 완료되면 불이 꺼집니다.
* 캔디6는 4시간 이상 연속 사용이 가능합니다. 배터리가 부족하면 배터리부족 아이콘이 화면에 표시된 다음 캔디6는 종료됩니다.

**4. 기본 사용법**

**4.1 손잡이 사용법**

캔디6의 뒷면을 바라보고 손잡이를 시계 방향으로 회전시킵니다. 0° ~ 180° 내에서 손잡이는 어느 위치에나 고정 시킬 수 있습니다. 아래 그림에 따라 손잡이를 돌리십시오.



**4.2 전원 켜기/끄기**

전원 버튼을 2초 동안 누르고 있으면 전원이 켜집니다. 똑같은 방식으로 장치를 끌 수 있습니다.

장치는 3분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 시스템 설정에서 이 절전 기능을 비활성화 할 수 있습니다. ‘5.2.2 절전 모드’를 참조하십시오.

**4.3 근거리/원거리 모드**

손잡이가 닫힌 상태이면 근거리 보기 모드에 있습니다. 손잡이를 열면 원거리 보기로 전환됩니다.

**팁**: 원거리 모드에서 카메라는 자동 초점입니다. 만약 카메라가 초점을 잃으면 모드 버튼과 정지 버튼을 동시에 짧게 눌러 다시 초점을 맞출 수 있습니다.

**4.4 확대/축소 하기**

(+) 표시가 된 오른쪽 확대 버튼을 누르면 확대 배율이 커집니다.

(-) 표시가 된 축소 버튼을 누르면 확대 배율이 작아집니다.

**4.5 색상모드 변경**

색상모드에는 자연색 및 10가지 색상 조합으로 설정할 수 있습니다.

(5.1.6 ‘색상모드 설정 실행’을 참조하십시오).

색상모드에서 모드 버튼을 1초 동안 누르면 자연색 모드로 빠르게 전환됩니다.

**4.6 화면정지**

**4.6.1 화면정지 하기**

화면 정지 버튼을 눌러 이미지를 캡처 할 수 있습니다. 확대 또는 축소 버튼을 눌러 정지된 이미지를 확대하거나 모드 버튼을 눌러 색상을 변경 할 수 있습니다.

**4.6.2 스크롤**

이 기능은 캡처된 이미지를 디스플레이 영역에서 수직 및 수평으로 이동하여 이미지의 특정 영역을 볼 수 있습니다.

이미지를 캡처 한 후 확대 버튼을 누르면 확대됩니다.

정지/모드/축소/확대 버튼 중 하나와 함께 홈 버튼을 길게 눌러 각각 이미지를 아래/위/왼쪽/오른쪽으로 이동합니다. 이 버튼을 짧게 누르면 이미지가 한 번에 조금씩 이동하며 버튼을 누르고 있으면 계속 이동합니다.

**4.6.3 이미지 저장**

정지 버튼과 확대 버튼을 동시에 누르면 정지된 이미지가 저장됩니다. 이미지가 저장되었음을 나타내는 화면 저장 표시 아이콘이 화면에 출력됩니다.

화면에 “메모리가 가득 찼습니다”가 표시될 경우 일부 저장된 사진을 삭제해야 됩니다.

**5.** **기타 기능**

**5.1 메인 메뉴**

실시간 화면에서 홈 버튼을 짧게 누르면 메인 메뉴가 활성화됩니다.

메인 메뉴에는 갤러리, LED, 소리, 화면밝기 조절, 명암 조절, 색상 모드 설정 창 실행하기 등 8 가지 옵션이 있습니다.

확대/축소 버튼을 눌러 이동하며 옵션을 선택 할 수 있고 모드 버튼을 눌러 각 옵션에 들어갈 수 있습니다.

뒤로 돌아가려면 정지 버튼을 누르십시오. 또 한 실시간 화면으로 바로 돌아가려면 홈 버튼을 누르십시오.

화면밝기


명암조절

소리

색상모드 설정

LED 조명

마커 설정



시스템 설정

갤러리리

**5.1.1 갤러리**

갤러리에서 확대/축소 버튼을 눌러 이미지를 선택한 다음 모드 버튼을 눌러 선택한 이미지를 확인 할 수 있습니다. 여기에 한 번 더 모드 버튼을 누르면 색상모드를 변경하거나 스크롤 기능을 사용하여 이미지의 세부 정보를 볼 수 있습니다. ‘4.6.2 스크롤’을 참조하십시오.

정지 버튼과 축소 버튼을 동시에 누르면 이미지가 삭제됩니다. 뒤로 돌아가려면 정지 버튼을 누르십시오.

**5.1.2 LED 켜기/끄기**

LED 조명을 켜고 끄려면 이 옵션을 선택합니다. LED 조명 설정에서 두 가지 옵션 중 하나를 선택한 후 모드 버튼을 눌러 확인합니다.

**5.1.3 소리**

소리 설정에서 확대/축소 버튼을 눌러 “소리 켜기” 또는 “소리 끄기"를 선택하고 모드 버튼을 눌러 확인하세요.

**5.1.4 화면밝기 조절**

화면밝기를 조정하려면 이 옵션을 선택한 후 확대/축소 버튼을 눌러 화면밝기를 변경하고 모드 버튼을 눌러 확인하세요.

**5.1.5 명암 조절**

명암 조절에서 문자의 선명도는 조명 조건과 문서자료 자체의 영향을 받을 수 있습니다. 캔디6를 사용하면서 명암을 조절하여 최상의 독서를 경험할 수 있습니다.

명암 설정에서 확대/축소 버튼을 눌러 명암을 변경하고 모드 버튼을 눌러 확인합니다.

또 한 실시간 화면에서 바로 강도를 조절할 수 있습니다. 이 경우 실시간 화면에서 모드 버튼을 누른 상태에서 확대/축소 버튼을 짧게 눌러 강도를 조절할 수 있습니다.

**참고:** 명암의 강도를 설정하기 전에 색상모드가 활성화 되어있는지 확인하십시오. 실시간 화면이 자연색 모드인 경우 명암을 조절 할 수 없습니다.

**5.1.6 색상모드 설정하기**

색상모드 설정을 통해 자신에게 가장 적합한 색상으로 변경하거나, 불필요한 모드는 비활성화 시켜 설정할 수 있습니다.

확대/축소 버튼을 눌러 변경하고자 하는 모드로 이동합니다. 모드 버튼을 눌러 특정 색상모드를 선택하거나 선택 해제합니다. 모든 선택이 완료되면 정지 버튼 또는 홈 버튼을 눌러 종료합니다.

**5.1.7 라인 & 윈도우 마커**

라인 마커 또는 윈도우 마커 설정에서 확대/축소 버튼을 눌러 5개의 라인 마커 및 윈도우 마커 옵션 중 하나를 선택하여 이동합니다. 이동이 완료되면 정지 버튼 또는 홈 버튼을 눌러 종료합니다.

실시간 화면에서 확대 및 축소 버튼을 동시에 눌러 라인 마커와 윈도우 마커를 활성화 할 수 있습니다.

홈 버튼을 누른 상태에서 확대/축소 버튼을 동시에 누르면 선의 위치나 마커의 너비를 조정할 수 있습니다.

**5.2 시스템 설정**

펌웨어 버전

절전 모드

모드

설정 초기화

****

화면주사율

버전 업그레이드

확대 버튼 또는 축소 버튼을 눌러 변경하고자 하는 시스템 설정 옵션으로 이동하고 모드 버튼을 눌러 옵션을 선택합니다. 뒤로 돌아가려면 정지 버튼을 누르고 종료하려면 홈 버튼을 누릅니다.

**5.2.1 화면주사율 설정**

화면주사율을 변경하려면 60Hz/50Hz 아이콘(60Hz 또는 50Hz로 표시됨)을 선택하고 모드 버튼을 눌러 설정으로 들어갑니다. 확대/축소 버튼을 눌러 2가지 옵션 중에서 선택합니다.

기본 주사율은 60Hz입니다.

**5.2.2 절전 모드**

기본적으로 캔디6는 3분 동안 제품을 사용하지 않으면 절전 모드로 전환됩니다.

절전을 활성화 또는 비활성화하려면 확대/축소 버튼을 눌러 변경하고자 하는 절전 설정으로 이동하고 모드 버튼을 눌러 옵션을 선택합니다. 비활성화를 선택하면 캔디6은 배터리가 소진될 때까지 계속 켜져 있습니다.

**5.2.3 펌웨어 버전**

캔디6의 소프트웨어 버전을 보여줍니다.

**5.2.4 설정 초기화**

캔디6의 모든 설정을 초기화 합니다.


**5.2.5 버전 업그레이드**

셀바스헬스케어에 문의해 주시기 바랍니다.

**6. 부가 기능**

**6.1 PC로 파일 전송**

캔디6에 저장된 파일은 함께 제공된 USB 케이블을 통해 Window® 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 이미지를 전송하기 전에 캔디6와 컴퓨터를 모두 켜시고 제공된 USB 케이블로 연결하십시오.



캔디6에 저장된 이미지를 컴퓨터로 전송하려면 “캔디6” 폴더 (폴더 경로: 드라이브 > USB 드라이브 > DCIM)에서 이미지를 선택하고 전송할 사진을 선택합니다.

참고: 컴퓨터에 있는 이미지나 사진을 캔디6로 전송은 불가능합니다.

**7. 문제 해결**

**검은화면이 보입니다.**

* 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
* 배터리 충전을 하십시오
* 화면을 축소하거나 색상모드를 변경합니다.

**화면의 이미지가 어둡거나 왜곡됩니다.**

* LED 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
* 화면 밝기 수준을 확인합니다.
* 캔디6가 평평하게 놓였는지 확인합니다.

**화면에 얼룩이나 흠집이 있습니다.**

* 카메라에 먼지와 같은 이물질이 묻어 있는 경우 화면이 깨끗하게 보이지 않으며, 자동초점기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 부드러운 천으로 카메라와 화면을 닦아 이물질을 제거해 주십시오.

**사용설명서에 언급되지 않은 기타 문제**

* 전원 버튼을 10초 동안 눌러 시스템을 강제 종료합니다.
* 모든 방법이 실패하면 셀바스헬스케어에 문의하십시오.

**8. 제품 사양**

* **확대 배율:** 2.5 ~ 19배
* **화면 크기:** 6인치
* **화면 해상도**: 1280 x 720
* **카메라:** 13MP
* **초점:** 모드 버튼과 정지 버튼을 동시에 짧게 눌러 자동 초점
* **색상모드:** 자연색 및 10가지 색상모드
* **무게:** 약 220g
* **크기:** 160 x 80 x 11mm
* **배터리:** 연속 4시간 이상 사용가능
* **충전시간:** 약 3시간
* **전원 어댑터:** 100-240V출력: 5V/2A

**9. 셀바스헬스케어의 보조기기 제품**

<https://www.himsintl.com/kr/>을 방문하여 제품(점자정보단말기, 저시력확대기 및 음성독서기)을 확인하십시오.

**㈜셀바스헬스케어**

대전광역시 유성구 신성로 155 (34109)

Tel: 042 879 3000

Fax: 042 864 4462

Email: hims@selvashc.com

홈페이지: [www.himsintl.com/kr/](http://www.himsintl.com/kr/)

